Nitratsensor: Vejledning til kalibrering.

Af Lene Troest Kjeldsen, Teknisk Gymnasium, Viby.

Nitratelektroden er brugbar i fersk vand eller jordvand. Ikke i brak – eller saltvand.

Nitratelektroder skal stå ½ time i high ”solution standard” (medfølger elektroderne ved køb).

Hæld ca. 20 mL. af standarden i et 50 mL måleglas. Anvend et stativ til at holde elektroderne fri af glassets bund. Du skal sikre dig at den hvide plet på elektrodens side er nede i opløsningen og at der ikke er luftbobler på elektrodespidsen.

Lad elektroderne stå i ”high solutions” (100 mg/L.), da det er den første opløsning du skal bruge til kalibreringen.

Tilkobl elektroden til computeren enten med LabPro enheden eller via Go Link. Programmet viser at den kan genkende tilslutningen af nitratelektroden.

Åben programmet og under fanen ”Experiment” finder du ”Calibrate”.  Klik på den første og kalibreringsboksen fremkommer.

Selve kalibreringsproceduren er en 2-punktskalibrering, hvor de to medfølgende opløsninger skla anvendes.

Tast ”Calibrate now” og indtast 100 i første felt. I boksen er angivet en spænding, der gerne skal være stabil, da elektroden er varmet op i den pågældende opløsning. Skyld elektroderne og dup spidsen forsigtigt, hvorefter du overfører elektroden til opløsningen ”low solution nitrat”, 1 mg. /L.  Husk at elektoden ikke må rører glasbunden. Der må ikke forekomme luftbobler.

Efter ca. 1 min. når spændingen har stabiliseret sig, tastes på Keep.

Tast ”Done” efter færdig kalibrering.

Korttids opbevaring: Transport til felten:

Skal sensoren anvendes i felten, da man fylde flasken ”Short term..” med ”high solution” standard.

Så er elektroden også varmet op når man skal bruge den i felten.

Langtidsopbevaring:

Her skal elektroden lægges i opbevaringsflasken med svamp fugtet med dist. vand.

Et generelt råd er at være opmærksom på, at membranen sidder yderst på elektroden og lidt sart. Man skal derfor ikke have den i sediment og andet groft materiale.

Standarder kan laves på følgende måde:

Elektroden kan anvendes til at måle nitratværdier som nitrat-nitrogen dvs. i formen nitrogen alene.

100 mg NaNO3 ”high solution”:

N atomvægt = 14 g. (det er nitrat-nitorgen)

100 mg N/1 L x 1g N/1000 mg N x 85,0 g NaNO3/14,0 g N = 0,607 g. NaNO3/L opløsning.

1 mg NaNO3 ”low solution”:

100 mL af ”high solution” + 900 mL. dist. Vand.

Ikke forurenet vand har sædvanligvis en konc. På 1 mg/L. Værdier af N-NO3 på mere end 10 mg/L er ikke sundhedsmæssigt forsvarligt at drikke.

Omregningen af NO3-N værdier til NO3- i mg/L gøres på følgende måde:

100 mg N/1L x 62,0 g NO3/14,0 g N = 443mg./L NO3